采购血液透析设备技术参数

1、所投机型为国产机器。

2、外型尺寸：高度≤1400mm(不含杆状凸起物)，重量≤80千克。

3、具备碳酸/醋酸盐透析、序贯透析、单针透析、双针透析等功能，在正常血透时灵活的调节温度、钠水平和碳酸水平。

4、超虑控制：平衡腔容量方式超滤，超滤速度0~4000ml/h ,精度≤30ml/h；可存储九种超滤程序。

5、≥10.0英寸彩色液晶触摸屏，全中文操作显示、故障、维修提示显示，便于操作。

6、 具有脱水速度时间自动计算、自动排气、自动预置以及故障自我诊断功能。

7、指示灯：4色连杆指示灯可提供工作状态提示，便于远距离了解机器的运转状况。

8、血泵流速：40~600ml/min。

9、透析液流速：300-700ml/min（无极调节、精确到每毫升）。

10、透析液温度：33~40℃，精度±0.5℃。

11、透析液浓度：10ms/cm-20ms/cm。

12、具备普通气泡、微小气泡监测功能，精度0.05ml。

13、漏血监测：光学方式，具备污染监测功能和自动归零反馈功能。

14、肝素泵：0~9.9ml/h，可安装标准20ml或30ml注射器。

15、具备目标除水量、注射泵超载、气泡、液压、TMP、浓度、温度、系统检漏、供水不足、漏血、系统异常、除水限制等多项安全监测设置。

16、具备消毒、清洗自动执行功能 ，消毒液全开放，可设置1周清洗程序； 不需专用消毒液；可进行化学消毒、热消毒；全自动一键式消毒。

17、标配原厂生产微粒子细菌过滤器组件，并提供原厂过滤器。

18、原配原装机内不间断电池，可在停电时启动血泵30分钟。

19、超滤方式：采用陶瓷复式泵或容量式平衡腔超滤。

20、可兼容三种不同的A、B浓缩液配方；A、B液泵为耐腐蚀陶瓷泵。

21、电源：220V   50—60HZ，耗电量：每小时≤2.2KW，节省能源。

22、超声波空气检测，精度：0.02ml单个通常气泡；同时具有微小气泡检测功能，精度：0.0003ml的微小气泡。

23、标书中提供用户名单及售后服务承诺，在湖南有长驻专业售后队伍，在接到报修电话后，两小时响应，24小时内解决问题。

24、整机保修三年。

25、A B液吸管硬管消毒。

郴州市北湖区人民医院

2022年7月5日