多导睡眠呼吸监测仪参数要求

| 1 | 设备已获得医疗器械注册证，且适用于儿童及成人。 |
| --- | --- |
| 2 | 设备的医疗器械注册证中，其适用范围中必须注明所能监测的生理指标，需包含脑电、眼动电、肌电、心电、呼吸气流、胸腹呼吸、体位、脉率、腿动、鼾声、脉搏血氧饱和度等重要参数。从而符合国家医疗收费标准。 |
| 3 | 设备原始采集而非软件分析指标的通道数≧23导，包括脑电、眼动电、下颌肌电、心电、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立胸导联、独立腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、体动、下肢活动、鼾声等参数。 |
| 4 | 软件分析参数定义符合最新AASM美国睡眠医学会睡眠及其相关事件判读手册 |
| 5 | 设备小巧轻便，监测过程中患者可在睡眠监测室活动 |
| 6 | 主机内置高分辨率屏幕，可实时显示信号波形、信号质量评估及信号状态 |
| 7 | 设备具有生物感应启停功能，连接血氧信号后即可开始数据记录及存储 |
| 8 | EEG\EOG\EMG共模抑制比＞100 dB，输入阻抗:≥10 MΩ，设备具有24位高采样精度，采样频率必须等于存储频率，且可达500Hz；不可高采样率，低存储率，可能导致采集信号衰减 |
| 9 | 设备内置蓝牙模块，传输稳定，且抗干扰性强；电脑PC端可通过蓝牙无线设置及初始化设备主机，简单易用；同时主机界面具有蓝牙信号检测灯，用于蓝牙连接状态的识别。 |
| 10 | 硬件模块配有可检测设备所处环境的声音功能，从而录入患者夜间打鼾情况，并通过对原声信号过滤处理，输出鼾声波形及数据至分析软件进行数据分析 |
| 11 | 设备采用大容量锂电池直流电源供电，实时监测模式下续航时间可达24小时以上，可重复使用，降低传统干电池的日常损耗及环境污染；同时电池可自由拆卸并更换，避免因长期使用导致电池老化而不便更换的情况； |
| 12 | 具有实时阻抗检测功能，针对EXG信号进行阻抗测试，避免因穿戴或其它不当问题影响采集信号 |
| 13 | - 设备内存卡可不小于32GB，可存储并保留连续三个患者以上的睡眠数据或可连续记录患者48小时以上的数据信息。 |
| 14 | 患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板 |
| 15 | 数据采集格式采用国际通用EDF格式，可将数据导出edf文件，导入至其它所需要软件平台进行分析 |
| 16 | 软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作 |
| 17 | 分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案 |
| 18 | 软件可自动翻页和滚动，时间可调；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧事件以及肢体运动事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图。 |
| 19 | 可选配智能App平板，可与主机实时连接，用于查看各信号异常情况，便于医务人员查房，同时可通过平板端给设备主机进行定时开关机操作 |