全自动生化分析仪参数要求

- 技术规格

  - 分析速度≥800测试/小时（不含电解质），同时测定项目≥90项（不含电解质）

  - 有电解质检测模块

1.3 试剂完全开放

1.4 分析方法：终点法；速率法等；

1.5 样品量：1.5 ～ 35.0μl（0.1μl步进）

1.6 试剂量：20 ～ 300μl（1μl步进）

△1.7 无需稀释，最小反应体积≤80μl

△1.8进样方式：圆盘式进样，圆盘位置≥100个

1.9 试剂位≥100个，全部冷藏

1.10 反应杯：永久使用的新型硬质玻璃杯或石英杯

1.11 反应温度：37℃，循环水浴方式

1.12 反应时间：可调，用户可根据需要自己设定

△1.13 波长≥15个

1.14 软件功能：特急样品测定功能，自动再检，批量再检，样品不足跳过，剩余试剂管理功能，试剂不足跳过，多点校准曲线，校准物自动稀释，校准曲线历史记录，自动校准，反应检查，防交叉污染对，质控水平选择功能，质控图，实时质控，自动开机，自动关机，反应颜色校正，血清指数，项目间运算，自动样品稀释，数据查询，病例统计，反应杯跳过，废液液面检查，密码设定。

2、产品配置

2.1 主机及标准配置

2.2 配合本仪器使用的纯水处理机

2.3 配合本仪器使用的不间断电源

2.4 配合本仪器使用的打印机

2.5 配合本仪器使用的计算机及相关中文软件

3、交货期

3.1 厂家请注明交货期

4、售后服务

4.1 售后服务承诺，包括维修、保修期、培训等方面。