全自动血液细胞分析仪采购参数要求

一、数量：1台

二、采购限价：10万元/台以内。

三、设备参数要求：

- 仪器描述：供临床检验中作血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量、C-反应蛋白及血清淀粉样蛋白A测量；仪器为血常规、CRP、SAA检测一体机。

- 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理。

- 血常规报告参数≥32个（不含直方图、散点图），散点图≥2个。单机检测速度：CBC＋DIFF≥ 80个样本/小时

- 进样方式及用血量：静脉血可实现自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl。

- 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能

- 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。

- 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时可通过增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性。

- 仪器数据结果储存量≥13万条

- 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。

- CRP检测线性范围0.2mg/L~320mg/L

- SAA线性范围：5mg/L~300mg/L

- 提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求。

- 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）

- 仪器带有血沉检测功能，一管血可同时满足血常规、CRP、SAA的检测需求。

- 仪器检测SAA项目可设置HOOK效应报警，触发报警仪器自动回退重新吸样检测。

- 仪器带有彩色可触摸屏幕，屏幕显示界面设置有悬浮窗可实现不同检测模式下快速切换。

四、配套试剂

| 血细胞分析用试剂目录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 每1ml最高限价（元） |
| 1 | 血细胞分析用溶血剂（A液) | 1.274 |
| 2 | 血细胞分析用溶血剂 (B液） | 0.846 |
| 3 | 血细胞分析用染色液 | 77.625 |
| 4 | 血细胞分析用稀释液 | 0.014 |
| 5 | 血细胞分析仪用质控品 | 97.991 |

相关耗材名称按照各自品牌进行投标，不一定等同上述耗材名称。报价采用每1ml最高限价整体下浮的方式，保留三位小数点。

五、质保售后。整机质保5年。